现 场 油 质 检 测 仪

使 用 说 明 书

订货号：HA-NI2D

北京恒奥德仪器仪表有限公司

Add：北京市海淀区阜成路42

Tel： 010-51658042  Fax:：010-51717271

Http： www.51658042.com

一、功能：

- 检测润滑油受污染程度

- 检测新购油品是否合格

二、特点：

- HA-NI2D型现场油质检测仪整机设计为便携式，机箱一体，功耗低；

- 电路层叠屏蔽，抗干能力强；

- 油样瓶，具有取样和放样双重功能；

- 工艺先进；

- 采用高精度的μA表，使检测数值更加准确；

- 该仪器具有高灵敏度，高分辨率，高稳定性及良好的重复性，特别适合生产现场和野外环境使用。

三、测试工作程序

准备工作  清洗油腔  仪器周零  清洗油腔  检测污油  判断污染程度  污染物类型的判断测试结束

四、技术指标

- 表头指针范围：±25μA

- 重复性误差：≤3%

- 环境温度：-25 -- +55℃

- 整机功耗：≤380 mW

- 尺寸：225×220×115mm3

五、使用方法

  - 将仪器箱置于水平工作台上，打开箱体上盖。

  - 将沸程为60°～90°的石油醚滴入仪器油腔浸泡，稍后用干棉球擦拭即可进行测量。

  - 将新油（即与被测油型号的干净油）滴入油腔3-5滴（以完全覆盖油腔底部传感器为宜），十秒钟后左手按动“开关”，右手旋转“调节”旋钮调“0”。

  - 用干棉球擦拭油腔，再将石油醚滴入该油腔浸泡，然后用干棉球将该油腔擦净。

  - 给油腔滴入与新油同型号的被测油（即被污染的油）3-5滴（以完全覆盖油腔底部传感器为宜），十秒种后按动开关，观察表头读数。

  - 将表头读数与所给参考值进行比较，即可得出被测油污类型及能否继续使用。另外，根据表头读数状态结合表1，判断出污染物属于哪一类。

    - 按住测试键，表头指针稳定、右偏，不漂移，属于第一类污染物

    - 按住测试键，表头指针稳定、右偏，不断漂移，属于第二类污染物

    - 按住测试键，表头指针稳定、左偏，不漂移，属于第三类污染物

  - 本次测试结束，用干棉球将油腔擦净，再将石油醚滴入油腔浸泡，然后用干棉球擦拭，稍后即可进行下次测量或收好仪器。

六、注意事项

- 测量时，仪器必须置于水平工作台上，以保证测试的准确性。

- 每次测量必须保持油腔充分干净，石油醚充分挥发，才能保证仪器的测试精度及重复性。

- 勿用硬物碰撞油腔底部的传感器。

- 勿用丙酮等腐蚀物擦拭传感器，以免对传感器及仪器表面造成损伤。

- 勿在雨、雪、雾中使用本仪器。

- 零点标定后，不得振动仪器或触动调零旋钮，否则需重新调零。

- 现场油质检测仪应选用9V高能叠层电池。

- 每次测试，按动开关不得超过十秒钟。

七、常见故障的排除

- 仪器不能调零或仪器可以调零，但用手指触摸传感器时读数变化很小，“0”点又不漂移，这种现象一般是传感器沟道内夹有杂质或金属磨粒，将传感器沟道内夹杂物或金属磨粒擦掉后即可正常工作。

- 按动“开关”调零后指针不断左向漂移或者用手指触摸传感器时，指针偏转很慢或幅度很小，这种情况下需要更换电池。

  - 若出现其他故障不能排除时，可随时与我公司联系。

  - 非专业人员请勿拆修本仪器。

| 各种油液报废指标参考值(新） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 类 |  | 油 号 | 编 号 | 参考值 | 油 号 | 编 号 | 参考值 |
| 全 损 耗 |  | AN5 | 0101 | 7-8 | AN32 | 0106 | 10-11 |
| 系统用油 |  | AN7 | 0102 | 7.5-8.5 | AN46 | 0107 | 10.5-11.5 |
|  |  | AN10 | 0103 | 8-9 | AN68 | 0108 | 11-12 |
|  |  | AN15 | 0104 | 8.5-9.5 | AN100 | 0109 | 11.5-12.5 |
|  |  | AN22 | 0105 | 9-10 | AN150 | 0110 | 12-13 |
| 汽 轮 |  | TSA32 | 0201 | 8-9 | TSA68 | 0203 | 11-12 |
|  |  | TSA46 | 0202 | 9-10 | TSA100 | 0204 | 12-13 |
| 机 油 |  | N32 | 0205 | 7-8 | N68 | 0207 | 9-10 |
|  |  | N32D | 0206 | 7-8 | TSA30 | 0208 | 10-12 |
| 导 轨 油 |  | N32 | 0301 | 7-8 | N100 | 0303 | 10-11 |
|  |  | N68 | 0302 | 9-10 | N150 | 0304 | 11-12 |
| 主轴油 |  | N2 | 0401 | 6-8 | N10 | 0405 | 6-7 |
|  |  | N3 | 0402 | 6-8 | N15 | 0406 | 6.5-7.5 |
|  |  | N5 | 0403 | 6-8 | N22 | 0407 | 7-8 |
|  |  | N7 | 0404 | 5.5-6.5 |  |  |  |
| 液 压 油 |  | HH22 | 0501 | 6-7 | HH46 | 0503 | 6.5-7.5 |
|  |  | HH32 | 0502 | 6-7 | HH68 | 0504 | 7-8 |
|  |  | HL22 | 0505 | 6-7 | HL46 | 0507 | 7-8 |
|  |  | HL32 | 0506 | 6.5-7.5 | HL68 | 0508 | 7.5-8.5 |
|  |  | HM22 | 0509 | 6-7 | HM46 | 0511 | 7-8 |
|  |  | HM32 | 0510 | 6.5-7.5 | HM68 | 0512 | 7.5-8.5 |
|  |  | HV22 | 0513 | 6-7 | HV46 | 0515 | 6.5-7.5 |
|  |  | HV32 | 0514 | 6.5-7.5 | HV68 | 0516 | 7-8 |
|  |  | HS22 | 0517 | 5-6 | HS46 | 0519 | 6.5-7.5 |
|  |  | HS32 | 0518 | 6-7 | HS68 | 0520 | 7-8 |
|  |  | HG22 | 0521 | 5-6 | HG46 | 0523 | 6.5-7.5 |
|  |  | HG32 | 0522 | 6-7 | HG68 | 0524 | 7.8 |
|  |  | 46#液压油 | 0525 | 6.5-7.5 | 抗磨液压 | 0526 | 6-8 |
|  |  | Hydraulic |  |  | 油H32 |  |  |
|  |  | pressure46 |  |  |  |  |  |
| 汽 油 机 油 |  | SAE5W/20SB | 0601 | 18-20 | SAE20W/20SB | 0605 | 18-20 |
|  |  | SAE5W/30SB | 0602 | 18-20 | SAE20W/40SB | 0606 | 18-20 |
|  |  | SAE10W/30SB | 0603 | 18-20 | SB30 | 0607 | 18-20 |
|  |  | SAE15W/40SB | 0604 | 18-20 | SB40 | 0608 | 18-20 |
|  |  | SAE5W/20SC | 0609 | 17-19 | SAE520/20SC | 0613 | 17-19 |
|  |  | SAE5W/30SC | 0610 | 17-19 | SAE15W/40SC | 0614 | 17-19 |
|  |  | SAE10W/30SC | 0611 | 17-19 | SC30 | 0615 | 17-19 |
|  |  | SAE20W/40SC | 0612 | 17-19 | SC40 | 0616 | 17-19 |
|  |  | SAE5W/20SD | 0617 | 17-18 | SAE20W/40SC | 0621 | 17-18 |
|  |  | SAE5W/30SD | 0618 | 17-18 | SAE20W/20SD | 0622 | 17-18 |
|  |  | SAE10W/30SD | 0919 | 17-18 | SD30 | 0623 | 17-18 |
|  |  | SAE15W/40SD | 0620 | 17-18 | SD40 | 0624 | 17-18 |
|  |  | SAE5W/20SE | 0625 | 16-18 | SAE20W/40SE | 0629 | 16-18 |
|  |  | SAE5W/30SE | 0626 | 16-18 | SAE20W/20SE | 0630 | 16-18 |
|  |  | SAE10W/30SE | 0627 | 16-18 | SE30 | 0631 | 16-18 |
|  |  | SAE15W/40SE | 0628 | 16-18 | SE40 | 0632 | 16-18 |
|  |  | SAE5W/20SF | 0633 | 15.5-17.5 | SAE20W/40SF | 0637 | 15.5-17.5 |
|  |  | SAE5W/30SF | 0634 | 15.5-17.5 | SAE15W/20SF | 0638 | 15.5-17.5 |
|  |  | SAE10W/30SF | 0635 | 15.5-17.5 | SF30 | 0639 | 15.5-17.5 |
|  |  | SAE15W/40SF | 0636 | 15.5-17.5 | SF40 | 0640 | 15.5-17.5 |
|  |  | SAE5W/20SG | 0641 | 15-17 | SAE5W/20SH | 0651 | 15-16 |
|  |  | SAE5W/30SG | 0642 | 15-17 | SAE5W/30SH | 0652 | 15-16 |
|  |  | SAE10W/30SG | 0643 | 15-17 | SAE10W/30SH | 0653 | 15-16 |
|  |  | SAE15/40SG | 0644 | 15-17 | SAE15W/40SH | 0654 | 15-16 |
|  |  | SAE20W/40SG | 0645 | 15-17 | SAE20W/40SH | 0655 | 15-16 |
|  |  | SAE20W/20SG | 0646 | 15-17 | SAE20W/20SH | 0656 | 15-16 |
|  |  | SG30 | 0647 | 15-17 | SH30 | 0657 | 15-16 |
|  |  | SG40 | 0648 | 15-17 | SH40 | 0658 | 15-16 |
|  |  | SL30 | 0649 | 15-17 | SL40 | 0659 | 15-16 |
| 柴 油 机 油 |  | SAE10WCA | 0701 | 19-20 | SAE20W/40CA | 0706 | 19-20 |
|  |  | SAE5W/30CA | 0702 | 19-20 | SAE20W/20CA | 0707 | 19-20 |
|  |  | SAE10W/30CA | 0703 | 19-20 | CA30 | 0708 | 19-20 |
|  |  | SAE15W/30CA | 0704 | 19-20 | CA40 | 0709 | 19-20 |
|  |  | SAE5W/40CA | 0705 | 19-20 |  |  |  |
|  |  | SAE10WCB | 0710 | 18-20 | SAE20W/40CB | 0715 | 18-20 |
|  |  | SAE5W/30CB | 0711 | 18-20 | SAE20W/20CB | 0716 | 18-20 |
|  |  | SAE10W/30CB | 0712 | 18-20 | CB30 | 0717 | 18-20 |
|  |  | SAE15W/30CB | 0713 | 18-20 | CB40 | 0718 | 18-20 |
|  |  | SAE15W/40CB | 0714 | 18-20 |  |  |  |
|  |  | SAE10WCC | 0719 | 17-19 | SAE20W/40CC | 0724 | 17-19 |
|  |  | SAE5W/30CC | 0720 | 17-19 | SAE20W/20CC | 0725 | 17-19 |
|  |  | SAE510W/30CC | 0721 | 17-19 | CC30 | 0726 | 17-19 |
|  |  | SAE15W/30CC | 0722 | 17-19 | CC40 | 0727 | 17-19 |
|  |  | SAE15W/40CC | 0723 | 17-19 |  |  |  |
|  |  | SAE10WCD | 0728 | 16-18 | SAE5W/30CD | 0733 | 16-18 |
|  |  | SAE5W/30CD | 0729 | 16-18 | SAE5W/30CD | 0734 | 16-18 |
|  |  | SAE5W/30CD | 0730 | 16-18 | CD30 | 0735 | 16-18 |
|  |  | SAE5W/30CD | 0731 | 16-18 | CD40 | 0736 | 16-18 |
|  |  | SAE5W/30CD | 0732 | 16-18 |  |  |  |
|  |  | SAE10WCE | 0737 | 16-18 | SAE10W/CF | 0744 | 15-17 |
|  |  | SAE5W/30CE | 0738 | 16-18 | SAE10W/30CF | 0745 | 15-17 |
|  |  | SAE10W/30CE | 0739 | 16-18 | SAE15W/30CF | 0746 | 15-17 |
|  |  | SAE15W/30CE | 0740 | 16-18 | SAE15W/40CF | 0747 | 15-17 |
|  |  | SAE15W/40CE | 0741 | 16-18 | SAE20W/40CF | 0748 | 15-17 |
|  |  | SAE20W/40CE | 0742 | 16-18 | SAE20W/20CF | 0749 | 15-17 |
|  |  | SAE20W/20CE | 0743 | 16-18 |  |  |  |
| 齿 轮 机 油 |  | CLC75W | 0801 | 18-19 | CLC85W/140 | 0804 | 20-21 |
|  |  | CLC80W/90 | 0802 | 19-20 | CLC90 | 0805 | 19-20 |
|  |  | CLC85W/90 | 0803 | 19-20 | CLC140 | 0806 | 20-21 |
|  |  | CLD75W | 0807 | 18-19 | CLD85W/140 | 0810 | 20-21 |
|  |  | CLD80W/90 | 0808 | 19-20 | CLD90 | 0811 | 19-20 |
|  |  | CLD85W/90 | 0809 | 19-20 | CLD140 | 0812 | 20-21 |
|  |  | CLE75W | 0813 | 17-18 | CLE85W/140 | 0816 | 19-20 |
|  |  | CLE80W/90 | 0814 | 18-19 | CLE90 | 0817 | 18-19 |
|  |  | CLE85W/90 | 0815 | 18-19 | CLE140 | 0818 | 19-20 |
|  |  | CKB50 | 0819 | 15-16 | CKB200 | 0824 | 17-18 |
|  |  | CKB70 | 0820 | 15-16 | CKB250 | 0825 | 17.5-18.5 |
|  |  | CKB90 | 0821 | 15.5-16.5 | CKB300 | 0826 | 18-19 |
|  |  | CKB120 | 0822 | 16-17 | CKB350 | 0827 | 20-21 |
|  |  | CKB150 | 0823 | 16.5-17.5 |  |  |  |
|  |  | CKCN68 | 0828 | 15-16 | CKCN320 | 0832 | 19-20 |
|  |  | CKCN100 | 0829 | 16-17 | CKCN460 | 0833 | 20-21 |
|  |  | CKCN150 | 0830 | 17-18 | CKCN680 | 0834 | 21-22 |
|  |  | CKCN220 | 0831 | 18-19 |  |  |  |
|  |  | CKD100 | 0835 | 16-18 | CND320 | 0838 | 17-18 |
|  |  | CKD150 | 0836 | 16-18 | CKD460 | 0839 | 17-18 |
|  |  | CKD220 | 0837 | 17-18 | CKD680 | 0840 | 17-18 |
| 压 缩 机 油 |  | DAA32 | 0901 | 9-11 | DAA68 | 0903 | 12-14 |
|  |  | DAA46 | 0902 | 10-12 | DAA100 | 0904 | 13-15 |
|  |  | DAB32 | 0905 | 11-12 | DAB68 | 0907 | 13-14 |
|  |  | DAB46 | 0906 | 12-13 | DAB100 | 0908 | 15-15 |
|  |  | DAC32 | 0909 | 9-10 | DAC68 | 0911 | 11-12 |
|  |  | DAC46 | 0910 | 10-11 | DAC100 | 0912 | 12-14 |
|  |  | N15 | 0913 | 8-9 | N46 | 0916 | 11-12 |
|  |  | N22 | 0914 | 9-10 | N68 | 0917 | 12-13 |
|  |  | N32 | 0915 | 10-11 | N100 | 0918 | 13-14 |
|  |  | DBA83 | 0919 | 13-14 | machineoil14# | 0923 | 10-11 |
|  |  |  |  |  | 机械油 |  |  |
|  |  | DBA68 | 0920 | 10-12 | machineoil46# | 0924 | 11-12 |
|  |  |  |  |  | 机械油 |  |  |
|  |  | DBA150 | 0921 | 10-12 | machineoil | 0925 | 10-11 |
|  |  |  |  |  | N32#机械油 |  |  |
|  |  | turbineoil32# | 0922 | 10-12 | 24#饱和汽缸油 | 0926 | 16-18 |
|  |  | 透平油 |  |  |  |  |  |
| 壳 牌 系 列 | 冷冻机 | G32 | 1001 | 15-17 | G68 | 1003 | 15-17 |
|  | 压缩油 | G46 | 1002 | 15-17 |  |  |  |
|  | 多宝润 | T32 | 1004 | 15-17 | T46 | 1005 | 15-17 |
|  | 滑油 | T68 | 1006 | 16-18 | T100 | 1007 | 16-18 |
|  | 真空泵油 | 8A | 1008 | 15-17 | 15A | 1009 | 15-17 |
|  | 可耐压 | 68 | 1010 | 16-17 | 320 | 1014 | 17-18 |
|  |  | 100 | 1011 | 16-17 | 460 | 1015 | 18-19 |
|  | 润滑油 | 150 | 1012 | 16-17 | 680 | 1016 | 18-19 |
|  |  | 220 | 1013 | 17-18 |  |  |  |
|  | 大威纳 | WA | 1017 | 17-18 | WB | 1018 | 17-18 |
|  | 蜗轮蜗 |  |  |  |  |  |  |
|  | 杆油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 得力士 | 22 | 1019 | 6-7 | 46 | 1022 | 6-7 |
|  |  | 32 | 1020 | 6-7 | 68 | 1023 | 6.5-7.5 |
|  | 系列 | 37 | 1021 | 6-7 | 100 | 1024 | 6-8 |
|  | 万得利 | 10 | 1025 | 5.5-6.5 | 220 | 1027 | 6-8 |
|  | 润滑油 | 150 | 1026 | 6.5-7.5 | 320 | 1028 | 6-8 |
| 美 孚 系 列 | 无比多威力 | 1310 | 1101 | 15-17 | 1340 | 1104 | 17-19 |
|  | 1300 | 1320 | 1102 | 15-17 | 1350 | 1105 | 17-19 |
|  |  | 1330 | 1103 | 16-18 |  |  |  |
|  | 630号 | 630 | 1106 | 16-18 |  |  |  |
|  | 齿轮油 |  |  |  |  |  |  |
|  | DTE13M |  | 1107 | 6-8 |  |  |  |
|  | 液压油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无比车用 | 90 | 1108 | 17-19 | 80W-90 | 1110 | 17-19 |
|  | HD齿轮油 | 140 | 1109 | 17-19 |  |  |  |
|  | 美孚齿轮 | 630 | 1111 | 17-19 | 636 | 1112 | 18-20 |
|  | 油 | 634 | 1113 | 17-19 | 626 | 1114 | 18-20 |
|  | 美孚424液 | 424 | 1115 | 7-8 |  |  |  |
|  | 力传动油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 无比齿 | 626 | 1116 | 16-18 | 632 | 1120 | 17-19 |
|  | 轮油600 | 627 | 1117 | 16-18 | 633 | 1121 | 17-19 |
|  | 系列 | 629 | 1118 | 16-18 | 634 | 1122 | 18-20 |
|  |  | 630 | 1119 | 17-19 | 636 | 1123 | 18-20 |
|  | 无比特液 | 21 | 1124 | 6-7 | 25 | 1127 | 6-7 |
|  |  | 22 | 1125 | 6-7 | 26 | 1128 | 6.5-7.5 |
|  | 20号系列 | 24 | 1126 | 6-7 | 27 | 1129 | 6.5-7.5 |
| 冷冻机油 | 美国太阳 | SUNISO 3GS | 1201 | 11-13 | SUN | 1205 | 15-16 |
|  |  |  |  |  | REFRIGERATION |  |  |
|  | 公司冷冻 | SUNISO 4GS | 1202 | 15-16 | 300 |  |  |
|  |  | SUNISO 5GS | 1203 | 15-16 | SUN | 1206 | 15-16 |
|  | 机油 |  |  |  | REFRIGERATION |  |  |
|  |  | SUNISO II | 1204 | 8-10 | 400 |  |  |
|  | 冷冻机油 | L-DRA/46# | 1401 | 6-8 |  |  |  |
| 真空泵油 | 上海惠丰 | 11FV-A200 | 1421 | 17-18 | A250(100#) | 1422 | 17.5-18.5 |
|  | 真空泵油 | (#68) |  |  |  |  |  |
|  | 日本松村 | CKCN100 | 1301 | 16-17 | CKCN68 | 1302 | 15-16 |
|  | 真空泵油 | CKB50 | 1303 | 15-16 |  |  |  |